(pieczęć, nazwa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:………………………………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………………………………

Tel. …………………………………………………………………………………………………………...........

Fax ………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………….

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: .................…………………………………………….

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa ultrasonografu wraz z wyposażeniem”, numer referencyjny WA.272.1.30.2019:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

  - Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

brutto:.....................................................................................................................................................zł,

słownie:.....................................................................................................................................................

cena netto: ………………...................................................................................................................... zł,

słownie: …………………………………….…………………....………………………………………...……,

  - Zamówienie wykonamy w maksymalnym terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.

  - Na Przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres:

|  | 24 miesięcy. |
| --- | --- |
|  | 36 miesięcy. |
|  | 48 miesięcy. |

  - Oferowany Przedmiot zamówienia spełnia następujące parametry:

| ## Wymagania techniczne aparatu |  |  | Parametr wymagany | Oferowany parametr podać i/lub opisać* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Nazwa i typ | ## Podać |  |
| 2. |  | Kraj pochodzenia | ## Podać |  |
| 3. |  | Aparat nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2019 | ## TAK |  |
| Konstrukcja i konfiguracja |  |  |  |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000 |  | TAK/podać |  |
|  | #### Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px |  | ##### TAK/podać |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych |  | TAK/podać |  |
|  | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) |  | TAK/podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund |  | TAK/podać |  |
|  | #### Dynamika aparatu min. 320 dB |  | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB |  | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG |  | ##### TAK/podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 2.0 MHz do 18.0 MHz (określony pracą głowic możliwych do podłączenia) |  | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Możliwość zmiany wysokości konsoli min. 25 cm |  | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Videoprinter medyczny czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu |  | ##### TAK |  |
|  | #### Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maks. 30 sek. oraz przewożenie systemu w stanie uśpienia, bez konieczności wyłączania aparatu. Pozwalające ponadto na regulację konsoli po odłączeniu od źródła zasilania |  | ##### TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji do min. 40 cm |  | TAK/podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | ##### TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) |  | ##### TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2700 Hz |  | TAK/podać |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych |  | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od15 m/s i w górę |  | TAK/podać |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. |  | TAK/podać |  |
|  | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu |  | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) Min. 0,5-20 mm |  | TAK/podać |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) |  | ##### TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie. |  | ##### TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerki, jądra, ścięgna itp. |  | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler |  | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: radiologicznych (min. jama brzuszna, tkanki miękkie, powierzchniowe, mięśniowo-szkieletowe), radiologicznych pediatrycznych, naczyniowych, urologicznych, ginekologiczno-położniczych |  | ##### TAK/podać |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x |  | ##### TAK/podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  | ##### TAK/opisać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) |  | ##### TAK/opisać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D |  | TAK/opisać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex, oraz liniowych |  | TAK |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego |  | TAK/opisać |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne |  | ##### TAK/podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) |  | ##### TAK/opisać |  |
|  | Automatyczny pomiar kompleksu Intima Media z możliwością przypisywania do raportu |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicy convex, linia. Możliwość prezentacji kierunku przepływu. Prędkość odświeżania FR > 50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce 2x2cm |  | TAK |  |
|  | #### Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera |  | ##### TAK |  |
|  | #### Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach |  | ##### TAK |  |
|  | #### Pomiar odległości, min. 8 pomiarów |  | ##### TAK/podać |  |
|  | Aktywny protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) |  | ##### TAK/podać |  |
|  | Aktywna funkcja komunikacji DICOM umożliwiająca pobierania danych z wielu metod obrazowania (umożliwiająca wyświetlanie obrazów DICOM CT, mammograficznych,MRI i USG —w celu przeglądania tych obrazów w czasie obrazowania w celu bezpośredniego porównania) |  | ##### TAK |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej (min. 192 elementy akustyczne); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 1.0 – 6.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt widzenia min. 90°; obrazowanie harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  | TAK, Podać typ i parametry, |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 11.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 300; Długość czoła głowicy (FOV) max. 39 mm, regulacja uchylności pola dopplera + 30º |  | TAK, Podać typ i parametry |  |
|  | Głowica konweksowa (microconvex) szerokopasmowa do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 8.0 MHz (+/- 1 MHz),; liczba elementów akustycznych min. 180 |  | TAK, Podać typ i parametry |  |
|  | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 13.0 MHz (+/- 1MHz); liczba elementów akustycznych min. 1700; długość głowicy (FOV) min. 50 |  | TAK, Podać typ i parametry |  |
| Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Anatomiczny M-mode |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Elastografia z pełną kwantyfikacją ilościową i jakościową oparta na technologii strain na min. jednej głowicy liniowej z możliwością pomiaru względnej sztywności tkanki (ratio) miejsca zmienionego do tkanki referencyjnej |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Elastografia typu „Shear Wave” do zastosowanie w badaniach brzusznych na głowicy konweksowej z mapowaniem kolorem z regulowaną wielkością bramki, w tym min. opcja do oceny włóknienia wątroby umożliwiająca wykonanie min. 10 przypisanych pomiarów z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s i z możliwością uzyskania średniej pomiarów. Możliwość włączenia mapy potwierdzającej pewność wykonywanego badania |  | TAK/opisać |  |
| Inne |  |  |  |  |
|  | #### Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych maks. 105 kg |  | ##### TAK/podać |  |
|  | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów |  | TAK |  |
|  | #### Okres gwarancji min. 24 miesiące przy czym czas gwarancji będzie się liczył od dnia zamontowania, uruchomienia i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym |  | ##### TAK/podać |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice |  | ##### TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz., czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. max. 3 dni od dnia dokonania zgłoszenia, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy max. 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia |  | ##### TAK |  |
|  | Potwierdzenie parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia w materiałach (w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski) lub oświadczeniach oddziału producenta na terenie RP umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i/lub zaprezentowanie, potwierdzenie w postaci zdjęć oferowanych parametrów na zaoferowanym aparacie |  | ##### TAK |  |
|  | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy |  | ##### TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia przeglądów technicznych |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | ##### TAK |  |
|  | Dostawa urządzenia wraz z licencją DICOM i konfiguracja z istniejącym systemem PACS firmy COMPU GROUP Medical Polska |  | ##### TAK |  |

*Uwaga: Wszystkie oferowane parametry muszą być potwierdzone w materiałach w języku polskim i/lub w oświadczeniach oddziału producenta na terenie RP lub muszą zostać zaprezentowanie, potwierdzenie w postaci zdjęć oferowanych parametrów na zaoferowanym aparacie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożymy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

- Oświadczamy, że:

Jesteśmy mikro przedsiębiorcą /małym przedsiębiorcą/ średnim przedsiębiorcą.

Nie jesteśmy mikro przedsiębiorcą/ małym przedsiębiorcą/ średnim przedsiębiorcą.

- Oświadczamy, że nasza oferta:

Nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które zawarte są na następujących stronach oferty:……………………………………………………………

- Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Część zamówienia (zakres prac) | Wartość/procentowy udział w realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Oświadczamy, że wybór naszej oferty:

nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Oferta została złożona na .…..zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ….... do nr……

| ………..………………………………. miejscowość i data | …………………………………………………… pieczątka i podpis Wykonawcy (osoba lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są (wymienić):

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców, lub każdy z Wykonawców tworzących konsorcjum.

Właściwe zakreślić krzyżykiem. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami ust. 2.2. Rozdziału XXIV SIWZ.

Właściwe zakreślić krzyżykiem.

W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1292).

Właściwe zakreślić krzyżykiem.

W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010).

Nazwę podwykonawcy należy wskazać jeżeli jest wiadoma w chwili składania oferty. Zakres zamówienia oraz wartość lub procentowy udział w realizacji zamówienia należy wskazać w każdym przypadku.

Właściwe zakreślić krzyżykiem.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (Zamawiający zaleca w takiej sytuacji usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).